Załącznik nr 1

...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# FORMULARZ  OFERTY

LLP Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 2a

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.05.2025.DS2):

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….) zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym  postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na

przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

| L.p. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji (w miesiącach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG wszechstronny - min. 24 m-ce |  |

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i projekcie umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | ……………………………………………. …………………………………………….. |

*niepotrzebne  skreślić

- OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna* |

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- INFORMUJEMY***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących  towarów  lub  usług ………………………

(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………… zł netto*.

***dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

- Dane wykonawcy:

| miejscowość, kod: | ............................................................................................................ |
| --- | --- |
| ulica: | ............................................................................................................ |
| województwo: | ............................................................................................................ |
| telefony: | ............................................................................................................ |
| fax.: | ............................................................................................................ |
| e-mail: | ............................................................................................................ |

adres do korespondencji:............................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - .............................................................................

  - .............................................................................

Podpisano:

........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1a

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  –  OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.05.2025.DS2):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać, jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat USG wszechstronny |  |  |
| 0. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji min. 2024 |  |  |
| 2. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz |  |  |
| 3. | Dynamika systemu min. 330 dB |  |  |
| 4. | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie |  |  |
| 5. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 |  |  |
| 6. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 |  |  |
| 7. | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 |  |  |
| 8. | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale |  |  |
| 9. | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie |  |  |
| 11. | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu |  |  |
| 12. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym |  |  |
| 13. | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien |  |  |
| 14. | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm |  |  |
| 15. | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 st. |  |  |
| 16. | Poziomy uchwyt do sond endocavitarnych |  |  |
| 17. | Fabryczny podgrzewacz żelu z regulacją temperatury |  |  |
| 18. | Waga aparatu max. 100 kg |  |  |
| 19. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów |  |  |
| 20. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 200 sek. |  |  |
| 21. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów |  |  |
| 22. | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB |  |  |
| 23. | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB |  |  |
| 24. | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM, Query/Retrieve (QR), Structure Reporting |  |  |
| 25. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data |  |  |
| 26. | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM |  |  |
| 27. | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat |  |  |
| 28. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  |  |
| 29. | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. |  |  |
| 30. | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI |  |  |
| 31. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps |  |  |
| 32. | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) - max. 50 sek. |  |  |
| Obrazowanie |  |  |  |
| 33. | Tryb 2D (B-mode) |  |  |
| 34. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm |  |  |
| 35. | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji |  |  |
| 36. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x |  |  |
| 37. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek |  |  |
| 38. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |  |
| 39. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D |  |  |
| 40. | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni |  |  |
| 41. | Obrazowanie rombowe |  |  |
| 42. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |  |
| 43. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu |  |  |
| 44. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  |  |
| 45. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki |  |  |
| 46. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru |  |  |
| 47. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej |  |  |
| 48. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta |  |  |
| 49. | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. |  |  |
| 50. | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki |  |  |
| 51. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF |  |  |
| 52. | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki |  |  |
| 53. | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz |  |  |
| 54. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm |  |  |
| 55. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni |  |  |
| 56. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym |  |  |
| 57. | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) |  |  |
| 58. | Zakres prędkości CWD min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki |  |  |
| 59. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym |  |  |
| 60. | Prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek |  |  |
| 61. | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map |  |  |
| 62. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) |  |  |
| 63. | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy |  |  |
| 64. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów |  |  |
| 65. | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. |  |  |
| 66. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. |  |  |
| 67. | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 |  |  |
| 68. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) |  |  |
| 69. | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze |  |  |
| Sondy |  |  |  |
| 70. | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal |  |  |
| 71. | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 8,0 MHz |  |  |
| 72. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni |  |  |
| 73. | Ilość elementów w jednej linii min. 180 |  |  |
| 74. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 75. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem |  |  |
| 76. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym |  |  |
| 77. | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  |  |
| 78. | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 14,0 MHz |  |  |
| 79. | Ilość elementów min. 1 500 |  |  |
| 80. | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm |  |  |
| 81. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 82. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem |  |  |
| 83. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym |  |  |
| 84. | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. |  |  |
| 85. | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz |  |  |
| 86. | Ilość elementów min. 1 000 |  |  |
| 87. | FOV sondy 40 mm +/- 5 mm |  |  |
| 88. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 89. | Sonda Endocavity wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej do badań endokawitarnych |  |  |
| 90. | Zakres pracy przetwornika min. 3 -11 MHz |  |  |
| 91. | Liczba elementów – min. 800 |  |  |
| 92. | Kąt skanowania min. 180 st. |  |  |
| 93. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 94. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem |  |  |
| 95. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym |  |  |
| 96. | Sonda kardiologiczna Sektorowa wykonana w technologii single crystal |  |  |
| 97. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz |  |  |
| 98. | Liczba elementów min. 90 |  |  |
| 99. | Kąt skanowania min. 115 st. |  |  |
| 100. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 101. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania z kontrastem |  |  |
| Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. |  |  |
| 103. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. |  |  |
| 104. | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru |  |  |
| 105. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek |  |  |
| 106. | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby |  |  |
| 107. | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek |  |  |
| 108. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity |  |  |
| 109. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną |  |  |
| 110. | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity |  |  |
| 111. | Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s |  |  |
| 112. | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy |  |  |
| 113. | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy |  |  |
| 114. | Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi |  |  |
| 115. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D |  |  |
| 116. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D |  |  |
| 117. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX |  |  |
| 118. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score |  |  |
| 119. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania: min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS |  |  |
| 120. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm |  |  |
| 121. | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele |  |  |
| 122. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie ze środkiem kontrastującym dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) |  |  |
| 123. | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. |  |  |
| 124. | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) |  |  |
| 125. | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. |  |  |
| 126. | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej |  |  |
| 127. | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. |  |  |
| 128. | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac |  |  |
| Dodatkowe |  |  |  |
| 129. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |  |
| 130. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski |  |  |
| 131. | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. |  |  |
| 132. | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |
| 133. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  |
| 134. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem |  |  |

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

...................................

(pieczęć podmiotu)

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadnia pn.: „Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.05.2025.DS2) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Jednocześnie, w związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. *

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 3

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  CENOWY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 2” (oznaczenie sprawy: LLPS.02.05.2025.DS2)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto za sztukę (zł) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za sztukę (zł) | Cena brutto ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + (5*6) | 8 = 3 * 7 |
| 1. | aparat USG wszechstronny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE ŁĄCZNIE BRUTTO :

………………………………………………………………………………………………………. zł

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)