Załącznik nr 1

...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# FORMULARZ  OFERTY

LLP Spółka z o. o.

ul. Krańcowa 2a,

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa wyposażenia na potrzeby LLP Spółka z o. o. 
w Sulechowie” (oznaczenie sprawy: LLP.02.03.2022.PZ1):

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym w zakresie:

dostawa stołu zabiegowego – 1 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa aparatu do masażu limfatycznego – 2 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa aparatu USG z wózkiem, sondą liniową, convex i printerem – 1 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa lamp bezcieniowych LED badawczo-zabiegowych ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją – 3 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa AED – 1 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa dermatoskopu diodowego – 1 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa stetoskopów elektronicznych – 2 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

dostawa kardiomonitora – 1 szt.:

za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….),

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym  postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym  
w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

| L.p. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji (w miesiącach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa aparatu USG z wózkiem, sondą liniową, convex i printerem – 1 szt. - min. 24 m-ce |  |

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i projekcie umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | ……………………………………………. …………………………………………….. |

*niepotrzebne  skreślić

OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna* |

- OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z  Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. *niepotrzebne  skreślić

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- INFORMUJEMY***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących  towarów  lub  usług ………………………

(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………… zł netto*.

***dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

- Dane wykonawcy:

| miejscowość, kod: | ............................................................................................................ |
| --- | --- |
| ulica: | ............................................................................................................ |
| województwo: | ............................................................................................................ |
| telefony: | ............................................................................................................ |
| fax.: | ............................................................................................................ |
| e-mail: | ............................................................................................................ |

adres do korespondencji:............................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - .............................................................................

  - .............................................................................

Podpisano:

........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1a

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  –  OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa wyposażenia na potrzeby LLP Spółka z o. o. w Sulechowie” (oznaczenie sprawy: LLP.02.03.2022.PZ1):

- dostawa stołu zabiegowego:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stół zabiegowy |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Regulacja wysokości elektromechaniczna ok. 620-920 mm (sterowanie kablowy pilot ręczny). |  |  |
| 2. | Mechanicznie regulowany segment głowy ok.+/- 30°. |  |  |
| 3. | Wieszak z podkładem papierowym. |  |  |
| 4. | Szerokość powierzchni roboczej: min. 630 mm. |  |  |
| 5. | Długość powierzchni roboczej: min. 2000 mm. |  |  |
| 6. | Zakres regulacji wysokości ok.: 620 - 920 mm. |  |  |
| 7. | Zakres regulacji segmentu głowy ok.: +/- 300. |  |  |
| 8. | Nośność: min. 150 kg. |  |  |
| 9. | Przejezdna podstawa kółka z hamulcami. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa aparatu do masażu limfatycznego:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do drenażu limfatycznego |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Aparat przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej. |  |  |
| 2. | Obsługiwane mankiety: 8-komorowe. |  |  |
| 3. | Typ mankietów: overlapping, fishbone. |  |  |
| 4. | Ciśnienie: min. 20-220 mmHg. |  |  |
| 5. | Liczba programów zabiegowych min.: 13. |  |  |
| 6. | Czas zabiegu: 1-120 minut . |  |  |
| 7. | Możliwość wyłączenia komór: TAK. |  |  |
| 8. | Regulacja tempa zabiegu: 1-5. |  |  |
| 9. | Wyświetlacz: min. 7” kolorowy, dotykowy. |  |  |
| 10. | Wymiary ok.: 300x260x160 mm. |  |  |
| 11. | Waga max: 3 kg. |  |  |
| 12. | Mankiet na rękę – 2 szt. |  |  |
| 13. | Mankiet na lewą nogę – 1 szt. |  |  |
| 14. | Mankiet na prawą nogę - 1 szt. |  |  |
|  | Opcjonalnie |  |  |
| 15. | Rozdzielacz przewodów powietrznych – 1 szt. |  |  |
| 16. | Stolik – 1 szt. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa aparatu USG z wózkiem, sondą liniową, convex i printerem:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat USG z wózkiem, sondą liniową, convex i printerem |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
|  | Wymagania funkcjonalne: |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku. |  |  |
| 2. | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora. |  |  |
| 3. | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |  |
| 4. | Aparat mobilny w formie laptopa. |  |  |
| 5. | Praca w zakresie min. od 2 MHz do 16 MHz. |  |  |
| 6. | Dynamika systemu co najmniej 180dB. |  |  |
| 7. | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 70 minut. |  |  |
| 8. | Czas całkowitego ładowania akumulatorów max. 3 godziny. |  |  |
| 9. | Aparat wyposażony w monitor LED o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1024x768. |  |  |
| 10. | Waga aparatu wraz z baterią poniżej 5 kg. |  |  |
| 11. | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund. |  |  |
| 12. | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund. |  |  |
| 13. | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s. |  |  |
| 14. | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat. |  |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu co najmniej 2 głowic bez użycia konektora. |  |  |
| 16. | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - ortopedycznych - naczyniowych - brzusznych - urologicznych - ginekologiczno-położniczych - małych narządów - mięśni szkieletowych - kardiologicznych - medycyny ratunkowej - anestezjologicznych. |  |  |
| 17. | Dedykowany do aparatu wózek o wadze nieprzekraczającej 25 kg wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, - uchwyty na głowice i żel - zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby - możliwość regulacji wysokości min 20 cm, - dedykowane miejsce na videoprinter, - dodatkowa półka na akcesoria. |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu: |  |  |
| 18. | B-mode. |  |  |
| 19. | Obrazowanie harmoniczne. |  |  |
| 20. | Aparat z możliwością obrazowania w trybie M – Mode. |  |  |
| 21. | Aparat z możliwością obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD). |  |  |
| 22. | Kierunkowy Power Doppler. |  |  |
| 23. | Aparat z możliwością obrazowania w trybie Doppler PW (Pulsed Wave). |  |  |
| 24. | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D w zakresie głębokości ≥ (1 ÷ 30) cm. |  |  |
| 25. | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm. |  |  |
| 26. | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%. |  |  |
| 27. | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8. |  |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 na głowicach liniowych i typu convex. |  |  |
| 29. | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. |  |  |
| 30. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |  |  |
| 31. | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu. |  |  |
| 32. | Automatyczne ustawienie kąta bramki w trybie PW i Kolor Doppler. |  |  |
| 33. | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW. |  |  |
| 34. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów. |  |  |
| 35. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. |  |  |
| 36. | Możliwość przełączania widoku do trybu pełno ekranowego za pomocą jednego przycisku. |  |  |
| 37. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 430 obrazów/sek. |  |  |
| 38. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. |  |  |
| 39. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości. |  |  |
| 40. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD. |  |  |
| 41. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 2.7mm/s do 9.24 m/s |  |  |
| 42. | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 30 mm. |  |  |
| 43. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień. |  |  |
| 44. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni. |  |  |
| 45. | Automatyczny pomiar IMT. |  |  |
| 46. | Spektralny Doppler Tkankowy. |  |  |
| 47. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem. |  |  |
| 48. | Powiększenie obrazu min. 10x. |  |  |
| 49. | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów. |  |  |
| 50. | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty. |  |  |
| 51. | Wbudowany adapter Wi-Fi. |  |  |
| 52. | Menu w języku polskim. |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie: |  |  |
| 53. | Oprogramowanie do obrazowania igły biopsyjnej. |  |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | A. Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych: |  |  |
| 54. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15 MHz. |  |  |
| 55. | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192. |  |  |
| 56. | Szerokość pola min 38 mm. |  |  |
| 57. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |  |  |
| 58. | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną. |  |  |
|  | B. Głowica typu convex do badań brzusznych: |  |  |
| 59. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-5 MHz. |  |  |
| 60. | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128. |  |  |
| 61. | Kąt pola skanowania minimum 54°. |  |  |
| 62. | Szerokość minimum 60 mm. |  |  |
| 63. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |  |  |
|  | C. Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę sektorową o następujących parametrach: |  |  |
| 64. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz +/- 1 MHz. |  |  |
| 65. | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64. |  |  |
| 66. | Pole widzenia co najmniej 90°. |  |  |
| 67. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |  |  |
|  | System archiwizacji: |  |  |
| 68. | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB. |  |  |
| 69. | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB. |  |  |
| 70. | Złącze Ethernet - minimum 1 port. |  |  |
| 71. | Złącze HDMI. |  |  |
| 72. | Złącze Ethernet. |  |  |
| 73. | Dedykowane złącze EKG. |  |  |
| 74. | DICOM. |  |  |
| 75. | Możliwość archiwizacji w „chmurze”. |  |  |
| 76. | Videoprinter czarno-biały. |  |  |
|  | Pomiary podstawowe: |  |  |
| 77. | Odległość. |  |  |
| 78. | Objętość. |  |  |
| 79. | Powierzchnia. |  |  |
| 80. | Kąt. |  |  |
|  | Gwarancja i serwis: |  |  |
| 81. | Okres gwarancji: 24 miesiące. |  |  |
| 82. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa lamp bezcieniowych LED badawczo-zabiegowych ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lampy bezcieniowe LED badawczo-zabiegowe ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Mocowanie lampy: w zestawie wózek jezdny o stabilnej podstawie, z regulacją wysokości lampy (wysokość ok. 80 cm plus stojak). |  |  |
| 2. | Źródło światła – 3 moduły LED (9 diod LED). |  |  |
| 3. | Natężenie światła: 100 000 lux - przy 50 cm, 60 000 lux - przy 80 cm, 50 000 lux - przy 100 cm. |  |  |
| 4. | Średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm (+/-8%) w tym zakresie pełna iluminacją światła. |  |  |
| 5. | Średnica kopuły świetlnej: ok. 21,5 cm. |  |  |
| 6. | Średni czas żywotności diod: min.50000h. |  |  |
| 7. | Temperatura barwowa: 4750oK. |  |  |
| 8. | Ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola. |  |  |
| 9. | Wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy. |  |  |
| 10. | Płynna regulacja natężenia światła. |  |  |
| 11. | Jedno kółko z blokadą. |  |  |
| 12. | Przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C. |  |  |
| 13. | Waga lampy: ok. 7 kg. |  |  |
| 14. | Certyfikat CE. |  |  |
| 15. | Zasilanie 230V 50/60Hz. |  |  |
| 16. | Bezdotykowe włączanie/wyłączanie. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa AED:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | AED |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Pełny „łańcuch przeżycia” – komunikaty głosowe, piktogramy i diody informujące o kolejności wykonania czynności ratowniczych. |  |  |
| 2. | Funkcja RealCPRhelp - kontrola poprawność wykonywania ucisków klatki piersiowej i natychmiastowa informacja zwrotna w postaci komunikatów głosowych oraz wizualizacji na wyświetlaczu. |  |  |
| 3. | Metronom wskazujący ratownikowi poprawne tempo ucisku. |  |  |
| 4. | Dwa osobne algorytmy analizy EKG – dla dorosłych i dla dzieci. |  |  |
| 5. | Aparat automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod – w przypadku defibrylacji dzieci energia wyładowania jest redukowana automatycznie wewnątrz urządzenia. |  |  |
| 6. | Nie wymaga okresowych przeglądów serwisowych – autotesty sprawności aparatu w trybie cotygodniowym gwarantują gotowość do użycia przez cały cykl życia baterii. |  |  |
| 7. | Zasilany na uniwersalne baterie litowe. |  |  |
| 8. | Torba transportowa. |  |  |
| 9. | Komplet 10 baterii. |  |  |
| 10. | Elektroda dla dorosłych. |  |  |
| 11. | Wersja: półautomatyczny. |  |  |
| 12. | Fala defibrylacji: dwufazowa. |  |  |
| 13. | Energia wstrząsu: dzieci 50-85J / dorośli: 120-200J. |  |  |
| 14. | Czas ładowania do wstrząsu: <10 sek. |  |  |
| 15. | Wsparcie RKO: komendy głosowe, tekst na wyświetlaczu, metronom. |  |  |
| 16. | Wyświetlacz / ekran: LCD ok. 6,6 x 3,3 cm. |  |  |
| 17. | Zasilanie: bateria. |  |  |
| 18. | Pojemność baterii: 300 wyładowań. |  |  |
| 19. | Okres trwałości baterii: 5 lat. |  |  |
| 20. | Okres trwałości elektrod: 5 lat od daty produkcji. |  |  |
| 21. | Tryb dziecięcy: TAK. |  |  |
| 22. | Język komunikatów: j. polski. |  |  |
| 23. | Komunikacja: głosowa i tekstowa. |  |  |
| 24. | Ciężar: ok. 3 kg. |  |  |
| 25. | Wymiary: ok. 13,3 x 24,1 x 29,2 cm. |  |  |
| 26. | Stopień ochrony IP: IP55. |  |  |
| 27. | Zakres temperatury pracy: 0°C – 50°C. |  |  |
| 28. | Pamięć: ok. 3,5 h zapisu EKG. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa dermatoskopu diodowego:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dermatoskop diodowy |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Przy użyciu jednej i tej samej płytki dermoskopia kontaktowa z użyciem płynów immersyjnych jest możliwa w każdym momencie. Oglądanie zmian skórnych w świetle spolaryzowanym i imersyjnym jest za pomocą pokrętła. |  |  |
| 2. | Precyzyjna optyka o wysokiej rozdzielczości z achromatyczną soczewką. |  |  |
| 3. | Maksymalne powiększenie do 16x, obraz o ostrych brzegach, bez zniekształceń, bardzo duży, bogaty w detale. |  |  |
| 4. | Zbliżone do światła dziennego (CRI>80, 5.000 K) oświetlenie diodowe 4 diody LED HQ ; 2 diody do oświetlania spolaryzowanego i 2 diody do oświetlania niespolaryzowanego, praktycznie bezgraniczna żywotność. |  |  |
| 5. | Jedna płytka kontaktowa dla Twojej wygody i dokładnego najszybszego badania. |  |  |
| 6. | Okular z indywidualną regulacją ostrości, możliwa korekcja w zakresie -6 / +6 D. |  |  |
| 7. | Szczegółowe kompendium z atlasem obrazów na wyposażeniu. Ułatwia rozpoznanie różnicowe barwnikowych zmian skórnych. |  |  |
| 8. | Dokumentacja cyfrowa obrazów dermatoskopowych za pomocą dermatoskopu połączonego specjalnym łącznikiem z aparatem fotograficznym. |  |  |
| 9. | Zestaw zawiera: - głowicę dermatoskopu z płytką kontaktową ze skalą mm - rękojeść - olejek dermatoskopowy - skrócone kompendium dermatoskopii - twarde etui. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa stetoskopów elektronicznych:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stetoskopy elektroniczne |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Co najmniej 40-krotne wzmocnienie. |  |  |
| 2. | Miękkie, samouszczelniające oliwki dopasowujące się do uszu, tworzące izolację akustyczną, zapewniające jednocześnie wygodne dopasowanie. |  |  |
| 3. | Przełączanie się między analogowymi i wzmocnionymi trybami odsłuchu w zależności od potrzeb za pomocą jednego przycisku. |  |  |
| 4. | Dwie dwutonowe membrany (dla dorosłych i dzieci) pozwalające na osłuchiwanie dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości bez zmiany pozycji głowicy. |  |  |
| 5. | Bezprzewodowa łączność Bluetooth z możliwością parowania z różnymi urządzeniami mobilnymi, z możliwością wizualizowania, nagrywania i zapisywania dźwięków. |  |  |
| 6. | Stetoskop współpracujący z oprogramowaniem na urządzeniach z systemem iOS i Android. |  |  |
| 7. | Oprogramowanie zgodne z HIPAA do zapisywania i opisywania 15, 30, 60 lub 120-sekundowych nagrań na bezpiecznym pulpicie. |  |  |
| 8. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy dźwięków serca w celu monitorowania postępów choroby pacjentów. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

- dostawa kardiomonitora:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiomonitor |  |  |
| 0. | Nazwa i typ oferowanego urządzenia |  |  |
| 1. | Dotykowy kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 12,1”. |  |  |
| 2. | Możliwość konfigurowania układu ekranu (np. wielkość cyfr, trendów, OxyCRG). |  |  |
| 3. | Wyświetlanie kilku krzywych jednocześnie. |  |  |
| 4. | Wytrzymała bateria litowo-jonowa umożliwiająca pracę bez zasilania sieciowego (min. 1h). |  |  |
| 5. | Regulowany zakres wartości alarmowych z trzema poziomi alarmu audio oraz wbudowaną diodą alarmu. |  |  |
| 6. | Masa urządzenia do 6kg. |  |  |
| 7. | Trendy graficzne oraz tabelaryczne z możliwością podglądu. |  |  |
| 8. | Analiza arytmii oraz odcinka ST oraz wykrywa stymulator serca. |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenie do systemu centralnego monitoringu (sieć LAN lub WiFi). |  |  |
| 10. | Rozbudowane kalkulatory obliczeniowe. |  |  |
| 11. | Możliwość pomiaru saturacji w technologii Nellcor lub Masimo. |  |  |
| 12. | Monitorowanie podstawowych parametrów EKG,HR,SpO2,PR,NIBP,RESP,2x TEMP. |  |  |
| 13. | Drukarka termiczna. |  |  |
| 14. | Podstawa jezdna. |  |  |
| II | Inne wyposażenie dodatkowo oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić jeśli Wykonawca w ramach wskazanej ceny oferuje dodatkowe wyposażenie nie wymienione powyżej) |  |  |

......................, data ………… 2022 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

...................................

(pieczęć podmiotu)

# OŚWIADCZENIE O BRAKU  POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadnia pn.: „Dostawa mobilnych holterów EKG wraz z oprogramowaniem” (oznaczenie sprawy: LLP.01.01.2022.HEKG) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

......................, data ………… 2022 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 3

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  CENOWY

„Dostawa wyposażenia na potrzeby LLP Spółka z o. o. w Sulechowie” (oznaczenie sprawy: LLP.02.03.2022.PZ1)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do masażu limfatycznego | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3. | Aparat USG z wózkiem, sondą liniową, convex i printerem | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4. | Lampy bezcieniowe LED badawczo-zabiegowe ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 5. | AED | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6. | Dermatoskop diodowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7. | Stetoskop elektroniczny | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 8. | Kardiomonitor | 1 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

......................, data ………… 2022 r.

Podpisano:

.........................................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)